Практична робота №1

Тема: перевірка градуювання вольтметра, шляхом зрівняння з контрольними приладами.Техніка безпеки при виконанні лабораторних робіт.

Мета: навчитись користуватись вольтметром, виконувати, проводити обробку результатів багаторазових вимірювань.

Таблиця 1 - Прилади та обладнання

| Тип вольтметру | Межа вимірю-вання | Кіл-сть поділок | Ціна поділки | Клас точності | Система вимірюваль-ного мех-му | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Хід роботи

1. Ознайомитись з приладами, заповнити таблицю 1.

2. Скласти схему згідно рисунку 1, показати її для перевірки викладачу.

Рисунок 1 – Схема для проведення вимірювань

3. Провести вимірювання напруги 7 разів та записати результати вимірювань в  таблицю 2.

4. Провести розрахунки абсолютної  та відносної похибок за формулами:

ΔU = │ U0 - Uп │,                                                               (1)

δU = ΔU ∙ 100 / м0.                                                                                              (2)

5.    Результати розрахунків занести до таблиці 2.

Таблиця 2 – Результати вимірювань та розрахунків

| Дійсне значення U0, мА | Виміряне значення Uп, мА | Абсолютна похибка, ΔU, мА | Відносна похибка, δU, % |
| --- | --- | --- | --- |

6. Визначити при максимальному значенні абсолютної похибки зведену похибку за формулою:

υ = ΔUmax∙ 100 / UN,                                                            (3)

де    UN = межа вимірювання.

7. Порівняти її величину із класом точності амперметра, що повіряється та зробити висновки щодо його відповідності Кп.

В звіті має бути:

- тема;

- мета;

- схема вимірювання;

- дві таблиці;

- розрахунки абсолютної, відносної та зведеної похибок;

- висновки.